คุณลักษณะเฉพาะ

เครื่องควบคุมการให้สารละลายเข้าหลอดเลือดดำ

- ความต้องการ   เครื่องควบคุมการให้สารละลายเข้าหลอดเลือดดำ ชนิดควบคุมปริมาตร พร้อมอุปกรณ์

- วัตถุประสงค์    เพื่อใช้สำหรับผู้ป่วยที่จำเป็นต้องควบคุมการให้สารละลายเข้าหลอดเลือดดำ

- คุณลักษณะทั่วไป

  - ควบคุมด้วยระบบไมโครโปรเซสเซอร์

  - ใช้ได้กับไฟฟ้ากระแสสลับ 220 Volts. 50 Hz และสามารถใช้กระแสไฟสำรองจากแบตเตอรี่ภายในเครื่อง ซึ่งเป็นชนิดชาร์จไฟได้โดยอัตโนมัติ

  - ตัวเครื่องมีขนาดกระทัดรัดสะดวกต่อการเคลื่อนย้าย และสามารถยึดกับเสาน้ำเกลือทั่วไป

  - เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตตามมาตรฐาน IEC 60601-1

  - เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศในทวีปยุโรป หรือประเทศสหรัฐอเมริกา หรือประเทศญี่ปุ่น

- คุณลักษณะทางเทคนิค

  - จอภาพสามารถแสดงค่าเป็นตัวเลขได้

  - สามารถกำหนดการให้สารละลายได้ดังนี้

    - ให้สารละลาย (Flow Rate) ได้ในช่วง 1 ถึง 999 มิลลิลิตรต่อชั่วโมง โดยปรับเพิ่มหรือลด ครั้งละไม่เกิน 1 มิลลิลิตร

    - กำหนดปริมาตรรวมของการให้สารละลาย (Total Volume Infused) ได้ในช่วง 1 ถึง 9,999 มิลลิลิตร โดยปรับเพิ่มหรือลด ครั้งละไม่เกิน 1 มิลลิลิตร

  - มีสัญญาณแสดงสถานะการให้สารละลาย

  - มีระบบ KVO ทำงานโดยอัตโนมัติหลังจากให้สารละลายครบ

  - มีระบบตรวจจับฟองอากาศในสาย (Air In Line) โดยสามารถตรวจจับฟองอากาศในสารละลายได้ทุกชนิด

  - มีระบบความปลอดภัยและระบบเตือน โดยแสดงด้วยสัญญาณเสียง และแสง ไม่น้อยกว่าดังนี้

    - ประตูเปิดหรือปิดไม่สนิท ในขณะเครื่องทำงาน (Open Door)

    - มีอากาศอยู่ภายในสาย (Air In Line)

    - มีการอุดตันในสาย (Occlusion)

    - เมื่อสารละลายหมดขวด หรือครบตามปริมาตรที่กำหนด (Empty,Infusion Complete)

    - ระบบการทำงานภายในเครื่องผิดปกติ

    - กระแสไฟฟ้าในแบตเตอรี่ใกล้หมด (Low Battery)

4.7	สามารถใช้ได้กับชุดให้น้ำเกลือมาตรฐาน

- อุปกรณ์ประกอบ

  - ชุดเสาน้ำเกลือ									จำนวน 1 ชุด

  - ชุดสายให้น้ำเกลือ								จำนวน 50 ชุด

  - อุปกรณ์ประกอบตามมาตรฐานการใช้งานของเครื่อง (Standard Accessories)		จำนวน  1 ชุด

- เงื่อนไขเฉพาะ

  - ผู้เสนอราคาจะต้องมีหลักฐานหนังสือรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่าย

  - มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษา ภาษาไทย จำนวนอย่างละ 2 ชุด

  - มีคู่มือการซ่อมและวงจรของเครื่องโดยละเอียด จำนวน 2 ชุด

  - เป็นของใหม่ที่ไม่เคยใช้งานหรือสาธิตมาก่อน

  - ผู้ขายจะต้องตรวจเช็ค บำรุงรักษาเครื่องทุก 6 เดือน ในระยะเวลารับประกัน

  - ในระยะประกัน หากเครื่องมีปัญหา ผู้ขายต้องรีบดำเนินการแก้ไขให้ใช้การได้ดีภายใน 7 วัน นับตั้งแต่ได้รับแจ้ง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

  - ผู้ขายจะต้องส่งช่างมาสาธิตวิธีการใช้งาน และการบำรุงรักษาเครื่อง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

  - ผู้ขายจะต้องตรวจสอบมาตรฐานของเครื่อง (Re-calibration) ปีละครั้ง โดยออกหนังสือรับรอง และไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

……………………………………………..

หมายเหตุ  	1.  หน่วยงานที่จะจัดซื้อควร พิจารณารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะดังกล่าว ให้เป็นไปตาม  ความเหมาะสมกับการใช้งาน และงบประมาณ หากต้องการคำปรึกษาเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรม กองวิศวกรรมการแพทย์

E-mail : Standard @ telcom.moph.go.th

2. เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้คุณลักษณะเฉพาะดังกล่าว ควรมีวิศวกร หรือผู้ชำนาญการเฉพาะด้าน ร่วมเป็นคณะกรรมการในการจัดซื้อ