คุณลักษณะเฉพาะ

เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 50 mA High Frequency พร้อมอุปกรณ์

- ความต้องการ   เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 50 mA High Frequency พร้อมอุปกรณ์

- วัตถุประสงค์   ใช้ถ่ายภาพเอกซเรย์ เพื่อใช้ในการวินิจฉัยโรค โดยเคลื่อนที่ไปให้บริการผู้ป่วยตามหอผู้ป่วย

- คุณลักษณะทั่วไป

  - เป็นเครื่องเอกซเรย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 50 mA

  - ควบคุมการทำงานด้วยระบบ Microprocessor

  - ใช้ได้กับไฟฟ้ากระแสสลับ 220 Volts 50 Hz

- คุณลักษณะทางเทคนิค

  - ชุดควบคุม (Control Unit) 1 ชุด ประกอบด้วย

    - มีชุดแสดงผลเป็นแบบ LED หรือ LCD

    - สามารถปรับตั้งค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า (kV) สำหรับ Radiography ได้ตั้งแต่ 40 kV ถึง 110 kV

    - สามารถปรับเลือกค่ากระแสไฟฟ้า /เวลา (mAs) สำหรับ Radiography ได้ไม่น้อยกว่า 200 mAs

    - มีปุ่มควบคุมการถ่ายภาพเอกซเรย์ติดตั้งบนแผงควบคุม และ แบบควบคุมชนิดสาย

  - ชุดชุดกำเนิดไฟสูง (High Voltage Generator Unit)

    - เป็นระบบความถี่สูง (High Frequency )

    - กำเนิดไฟฟ้าแรงสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 110 kV

    - กำเนิดกระแสได้ไม่น้อยกว่า 50 mA

  - หลอดเอกซเรย์ (X-ray Tube Unit)

    - หลอดเอกซเรย์ ขนาดโฟกัสไม่เกิน 1.5 mm

    - มีชุดปรับขนาดของลำแสงไฟฟ้ากับลำแสงรังสีเอกซ (Collimator) และสามารถควบคุมเวลาตัดแสงไฟอัตโนมัติ โดยมีความเข้มแสงไม่น้อยกว่า 100 Lux ที่ระยะ 100 cm

  - ชุดรองรับหัวหลอดเอกซเรย์

    - สามารถปรับหัวหลอดเอกซเรย์ ขึ้น ลง ได้

    - หัวหลอดเอกซเรย์สามารถหมุนรอบแขนยึด ได้ไม่น้อยกว่า + 90 องศา

    - หัวหลอดเอกซเรย์สามารถปรับ ก้ม เงย ได้ไม่น้อยกว่า + 90 องศา

- อุปกรณ์ประกอบ

  - เสื้อสำหรับป้องกันรังสีเอกซเรย์ ได้เทียบเท่าตะกั่วหนา 0.5 mm จำนวน 1 ตัว

  - Lead Collar สำหรับป้องกันรังสีเอกซเรย์ ได้เทียบเท่าตะกั่วหนา 0.5 mm จำนวน 1 ตัว

  - Film Printer สำหรับพิมพ์ชื่อผู้ป่วยลงแผ่นฟิล์ม จำนวน 1 ชุด

  - Film Cassettes และ Rare Earth Screen ขนาด 8"x10",10"x12" และ14"x17" จำนวนขนาดละ 1 ชุด

  - Cassettes Holder Stand 1 อัน

  - Stainless Steel Film Hanger ขนาด 8x10",10"x12" และ 14"x17" จำนวนขนาดละ 2 ชุด

  - ที่ตากฟิล์มเอกซเรย์ชนิด Stainless Steel ขนาด 12 แผ่นฟิล์ม พร้อมถาดจำนวน 1 ชุด

  - ถังล้างฟิล์มทำด้วย P.V.C. หนาไม่น้อยกว่า 5 mm ขนาด กว้าง x ยาว x สูง ไม่น้อยกว่า 19"x24"x21"  โดยแบ่งเป็น 4 ช่อง แต่ละช่องมีความจุไม่น้อยกว่า 5 แกลลอน และมีท่อน้ำทิ้งพร้อมวาล์วควบคุมต่อลงมาจากท่อแต่ละช่อง มีขา P.V.C. 4 ขา สูงไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว มีฝาปิด P.V.C. 4 ฝา ขนาดปิดพอดีกับช่องทั้ง 4 ช่อง พร้อมอุปกรณ์กวนน้ำยาทำด้วย P.V.C. จำนวน 1 ชุด

- เงื่อนไขเฉพาะ

  - ผู้เสนอราคาจะต้องมีหลักฐานหนังสือรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิตมาแสดง

  - ผู้เสนอราคาต้องแนบแคทตาล็อกตัวจริงที่ระบุรายละเอียด เพื่อประกอบการพิจารณาและต้องทำเครื่องหมายและลงหมายเลขข้อ ตรงตามรายละเอียดข้อกำหนดของทางราชการ

  - เป็นของใหม่ที่ไม่เคยใช้งานหรือสาธิตมาก่อนและเป็นเครื่องที่ผลิตในปัจจุบัน (มีหนังสือแสดงเป็นหลักฐานในวัน  ยื่นซอง)

  - ต้องแสดง และมอบหนังสือรับรองผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบตามกฎหมาย การมี การใช้ เครื่องกำเนิดรังสีเอกซเรย์ ณ.วันตรวจรับ

  - มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษา ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวนอย่างละ 2 ชุด

  - มีคู่มือการตรวจซ่อมและวงจรของเครื่องทุกระบบ จำนวน 2 ชุด

  - ผู้ขายจะต้องรับประกันคุณภาพทุกระบบอย่างน้อย 1ปี นับจากวันตรวจรับ

  - ต้องตรวจเช็คเครื่องทุก 4 เดือนต่อครั้ง ในระยะประกัน ถ้าเครื่องชำรุด ผู้ขายต้องรีบดำเนินการแก้ไขให้ใช้การได้ดีภายใน 7 วัน นับตั้งแต่ได้รับแจ้ง หากแก้ไขแล้วถึง 3 ครั้ง ในอาการเดียวกันยังไม่สามารถใช้งานได้ปกติ ผู้ขายจะต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนใหม่หรือเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

  - ก่อนวันตรวจรับจะต้องฝึกอบรมผู้ใช้ ให้สามารถใช้งานเครื่องได้เป็นอย่างดี

  - ก่อนวันตรวจรับ ผู้ขายจะต้องฝึกอบรมการบำรุงรักษาเครื่องให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ใช้,ช่างโรงพยาบาลและผู้เกี่ยวข้อง

……………………………………………..

หมายเหตุ  	1.  หน่วยงานที่จะจัดซื้อควร พิจารณารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะดังกล่าว ให้เป็นไปตาม  ความเหมาะสมกับการใช้งาน และงบประมาณ หากต้องการคำปรึกษาเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรม กองวิศวกรรมการแพทย์

E-mail : Standard @ telcom.moph.go.th

2.เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้คุณลักษณะเฉพาะดังกล่าวควรมีวิศวกร หรือผู้ชำนาญการเฉพาะด้าน ร่วมเป็นคณะกรรมการในการจัดซื้อ