คุณลักษณะเฉพาะ

เครื่องเอกซเรย์ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA พร้อมอุปกรณ์

- ความต้องการ   เครื่องเอกซเรย์ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA พร้อมอุปกรณ์

- วัตถุประสงค์   ใช้ถ่ายภาพเอกซเรย์ เพื่อใช้ในการวินิจฉัยโรค

- คุณลักษณะทั่วไป

  - เป็นเครื่องเอกซเรย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA 125 kV

  - มีเตียงสำหรับผู้ป่วยเพื่อถ่ายภาพเอกซเรย์

  - ใช้ได้กับไฟฟ้ากระแสสลับ 220 Volts 50 Hz

  - เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือประเทศญี่ปุ่น หรือประเทศไทย

- คุณลักษณะทางเทคนิค

  - ชุดควบคุม (Control Unit) 1 ชุด ประกอบด้วย

    - มีชุดแสดงผลเป็นแบบ LED หรือ LCD

    - มีระบบปรับแรงดันไฟฟ้าชดเชย (Line Volts Compensator) และอุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน หรือลัดวงจร

    - มีวงจรควบคุมกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านหลอดเอกซเรย์โดยอัตโนมัติ

    - มีวงจรป้องกันการใช้งานเกินพิกัด (Overload Protection)จากการตั้งค่า

    - สามารถปรับตั้งค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า (kV) สำหรับ Radiography ได้ตั้งแต่ 40 kV ถึง 125 kV โดยปรับได้ครั้งละไม่เกิน 1 kV

    - สามารถปรับเลือกค่ากระแสไฟฟ้า (mA) สำหรับ Radiography ได้ไม่น้อยกว่า 300 mA โดยปรับได้ไม่น้อยกว่า 5 Steps

    - สามารถปรับตั้งค่าเวลาสำหรับ Radiography ได้ในช่วง 0.02 Sec ถึง 5 Sec ไม่น้อยกว่า 20 Steps

    - มีปุ่มควบคุมการถ่ายภาพเอกซเรย์ติดตั้งบนแผงควบคุมหรือแบบควบคุมชนิดสาย

  - ชุดไฟฟ้าแรงสูง (Generator Unit)

    - เป็นระบบเต็มคลื่น (Full-Wave)หรือดีกว่า

    - กำเนิดไฟฟ้าแรงสูงได้ไม่น้อยกว่า 125 kV

    - กำเนิดกระแสได้ไม่น้อยกว่า 300 mA

  - หลอดเอกซเรย์ (X-ray Tube Unit)

    - หลอดเอกซเรย์เป็นแบบ Rotating Anode แบบ 2 ไส้หลอด

      - Small Focal Spot ขนาดโฟกัส 1 mm

      - Large Focal Spot ขนาดโฟกัส 2 mm

    - หลอดเอกซเรย์มี Maximum Rating ไม่น้อยกว่า 125 kV

    - Anode Heat Storage Capacity ไม่น้อยกว่า 140,000 HU

    - มีอุปกรณ์ตัดวงจรเมื่อหลอดเอกซเรย์ร้อน

    - มีชุดปรับขนาดของลำแสงไฟฟ้ากับลำแสงรังสีเอกซ์ (Collimator) และสามารถควบคุมเวลาตัดแสงไฟอัตโนมัติ โดยมีความเข้มแสงไม่น้อยกว่า 100 Lux ที่ระยะ 100 cm

  - ชุดรองรับหัวหลอดเอกซเรย์

    - ชุดเสามีระบบ Electromagnetic Lock ตามจุดต่าง ๆ

    - สามารถเคลื่อนที่ตามแนวยาวของเตียงได้ตลอดแนว

    - ชุดแขวนยึดหัวหลอดเอกซเรย์ สามารถเลื่อนขึ้น-ลงตามแนวดิ่งได้ไม่น้อยกว่า 90 cm โดยวัดจากพื้นเตียงถึงหัวหลอด

    - แขนยึดหัวเอกซเรย์สามารถหมุนรอบเสายึดได้ไม่น้อยกว่า 180 องศา

    - หัวหลอดเอกซเรย์สามารถหมุนตามแนวรอบแขนยึดได้ไม่น้อยกว่า 180 องศา และสามารถหยุดได้ทุกตำแหน่ง

    - หัวหลอดเอกซเรย์สามารถเคลื่อน เข้า-ออก ได้ไม่น้อยกว่า 30 cm

  - เตียงเอกซเรย์ (X-ray Table)

    - พื้นเตียงทำด้วยวัสดุดูดกลืนรังสีเอกซ์ต่ำ

    - พื้นเตียงสามารถเคลื่อนที่ได้ในแนวราบและมีระบบ Lock ทั้ง 4 ทิศทาง

      - สามารถเคลื่อนที่ไปตามแนวกว้างจากจุดกึ่งกลางของเตียงได้ไม่น้อยกว่า +10 cm

      - สามารถเคลื่อนที่ไปตามยาวจากจุดกึ่งกลางของเตียงได้ไม่น้อยกว่า + 25 cm

    - มีชุด Bucky ที่มีกริดชนิดเคลื่อนที่ (Moving Grid) อัตราส่วนกริดไม่น้อยกว่า 10 :1 และมีความถี่กริดไม่น้อยกว่า 40 Line/cm และสามารถใช้ได้กับ Cassette ขนาด 8"x10" ถึงขนาด 14"x17"

  - Bucky Stand จำนวน 1 ชุด มีคุณลักษณะ ดังนี้

    - ชุด Bucky ที่มีกริดชนิดเคลื่อนที่ (Moving Grid) อัตราส่วนกริดไม่น้อยกว่า 10:1

    - ความถี่กริดไม่น้อยกว่า 40 Line/cm

    - สามารถใช้ได้กับ Cassette ขนาด 8"x10" ถึงขนาด 14"x17"

    - Cassettes Holder Stand 1 อัน พร้อมด้วย Grid Cassettes ที่สามารถใช้ได้กับฟิล์มขนาด  14"x17"  จำนวน 1 ชุด

- อุปกรณ์ประกอบ

  - เสื้อสำหรับป้องกันรังสีเอกซเรย์ ได้เทียบเท่าตะกั่วหนา 0.5 mm จำนวน 2 ตัว

  - Lead Collar สำหรับป้องกันรังสีเอกซเรย์ ได้เทียบเท่าตะกั่วหนา 0.5 mm จำนวน 2 ตัว

  - Film Printer สำหรับพิมพ์ชื่อผู้ป่วยลงแผ่นฟิล์ม จำนวน 1 ชุด

  - Film Cassettes และ Rare Earth Screen ขนาด 8"x10",10"x12" และ14"x17" จำนวนขนาดละ 2 ชุด

  - Cassettes Holder Stand 1 อัน พร้อมด้วย Grid Cassettes ที่สามารถใช้ได้กับฟิล์มขนาด  14"x17"  จำนวน 1 ชุด

  - Stainless Steel Film Hanger ขนาด 8x10",10"x12" และ 14"x17" จำนวนขนาดละ 3 ชุด

  - ที่ตากฟิล์มเอกซเรย์ชนิด Stainless Steel ขนาด 12 แผ่นฟิล์ม พร้อมถาดจำนวน 1 ชุด

  - ถังล้างฟิล์มทำด้วย P.V.C. หนาไม่น้อยกว่า 5 mm ขนาด กว้าง x ยาว x สูง ไม่น้อยกว่า 19"x24"x21"  โดยแบ่งเป็น 4 ช่อง แต่ละช่องมีความจุไม่น้อยกว่า 5 แกลลอน และมีท่อน้ำทิ้งพร้อมวาล์วควบคุมต่อลงมาจากท่อแต่ละช่อง มีขา P.V.C. 4 ขา สูงไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว มีฝาปิด P.V.C. 4 ฝา ขนาดปิดพอดีกับช่องทั้ง 4 ช่อง พร้อมอุปกรณ์กวนน้ำยาทำด้วย P.V.C. จำนวน 1 ชุด

  - ตู้ควบคุมไฟฟ้า ประกอบด้วย

    - อุปกรณ์ตัดตอนอัตโนมัติ ขนาดที่เหมาะกับเครื่อง

    - มาตรวัดแรงดันไฟฟ้า

    - มาตรวัดกระแสไฟฟ้า

- เงื่อนไขเฉพาะ

  - ผู้เสนอราคาจะต้องมีหลักฐานหนังสือรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิตมาแสดง

  - ผู้เสนอราคาต้องแนบแคทตาล็อกตัวจริงที่ระบุรายละเอียด เพื่อประกอบการพิจารณาและต้องทำเครื่องหมายและลงหมายเลขข้อ ตรงตามรายละเอียดข้อกำหนดของทางราชการ

  - เป็นของใหม่ที่ไม่เคยใช้งานหรือสาธิตมาก่อนและเป็นเครื่องที่ผลิตในปัจจุบัน (มีหนังสือแสดงเป็นหลักฐานในวัน  ยื่นซอง)

  - ต้องแสดง และมอบหนังสือรับรองผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบตามกฎหมาย การมี การใช้ เครื่องกำเนิดรังสีเอกซเรย์ ณ.วันตรวจรับ

  - มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษา ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวนอย่างละ 2 ชุด

  - มีคู่มือการตรวจซ่อมและวงจรของเครื่องทุกระบบ จำนวน 2 ชุด

  - ผู้ขายจะต้องรับประกันคุณภาพทุกระบบอย่างน้อย 1ปี นับจากวันตรวจรับ

  - ต้องตรวจเช็คเครื่องทุก 4 เดือนต่อครั้ง ในระยะประกัน ถ้าเครื่องชำรุด ผู้ขายต้องรีบดำเนินการแก้ไขให้ใช้การได้ดีภายใน 7 วัน นับตั้งแต่ได้รับแจ้ง หากแก้ไขแล้วถึง 3 ครั้ง ในอาการเดียวกันยังไม่สามารถใช้งานได้ปกติ ผู้ขายจะต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนใหม่หรือเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

  - ก่อนวันตรวจรับจะต้องฝึกอบรมผู้ใช้ ให้สามารถใช้งานเครื่องได้เป็นอย่างดี

  - ก่อนวันตรวจรับ ผู้ขายจะต้องฝึกอบรมการบำรุงรักษาเครื่องให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ใช้,ช่างโรงพยาบาลและผู้เกี่ยวข้อง

  - ผู้ขายจะต้องตรวจสอบมาตรฐานของเครื่อง (Re-Calibration) ปีละครั้ง เป็นเวลาไม่น้อยกว่า  2 ปี โดยออกหนังสือรับรอง และไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

……………………………………………..

หมายเหตุ  	1.  หน่วยงานที่จะจัดซื้อควร พิจารณารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะดังกล่าว ให้เป็นไปตาม  ความเหมาะสมกับการใช้งาน และงบประมาณ หากต้องการคำปรึกษาเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรม กองวิศวกรรมการแพทย์

E-mail : Standard @ telcom.moph.go.th

2. เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้คุณลักษณะเฉพาะดังกล่าว ควรมีวิศวกร หรือผู้ชำนาญการเฉพาะด้าน ร่วมเป็นคณะกรรมการในการจัดซื้อ