-ยกร่าง-

### คุณลักษณะเฉพาะ

# เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง

- ความต้องการ   เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง  (Ultrasound  Scanner) ชนิด Real Time

พร้อมอุปกรณ์ครบ  มีคุณสมบัติตามข้อกำหนด

2.  วัตถุประสงค์การใช้งาน  ใช้ตรวจวินิจฉัยโรคของอวัยวะภายในช่องท้อง  โรคทางสูติ-นรี เวชกรรม และโรคของ

หัวใจและหลอดเลือด  โดยสามารถบันทึกภาพที่ตรวจได้

3.  คุณลักษณะทั่วไป

  - ใช้กับแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ 220 Volts 50 Hz

  - เป็นเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิด Real Time สร้างภาพที่สามารถนำไปใช้ในงานตรวจวินิจฉัยโรคของอวัยวะภายในช่องท้อง โรคทางสูติ-นรีเวชกรรม และโรคของหัวใจและหลอดเลือดได้

  - ถ่ายภาพด้วยระบบ  Video Printer หรือ Sonoprinter หรือ Multi-format

  - เครื่องติดตั้งบนโต๊ะเข็นที่มีล้อ 4 ล้อ  เคลื่อนย้ายสะดวก ล้อสามารถล็อกได้ตามต้องการ

  - จอแสดงภาพติดบนตัวเครื่อง สามารถหมุนและปรับระดับมุมของจอภาพในการแสดงภาพได้

  - เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศในทวีปยุโรป หรือประเทศสหรัฐอเมริกา หรือประเทศญี่ปุ่น

- คุณลักษณะทางเทคนิค

  - สามารถแสดงภาพให้เห็นบนจอภาพในโหมดต่างๆ ได้ดังนี้

4.1.1  B(2D)-mode  สามารถแสดงภาพเดียว, 2 ภาพ หรือมากกว่าพร้อมกันได้

4.1.2  B(2D)/M-mode

4.1.3  M-mode

4.2  การแสดงภาพแบบ  B(2D)-mode

    - โฟกัสภาพด้วยวิธีการส่งสัญญาณ 3 ระดับ หรือระบบอัตโนมัติ  และทำการรับสัญญาณสะท้อนกลับ โดยสามารถปรับการรับสัญญาณสะท้อนกลับได้อย่างน้อย  16  ระดับ

4.2.2  สามารถปรับขยายภาพที่แสดงบนจอได้อย่างน้อย  8 ระดับ

4.2.3  การแสดงรูปภาพสามารถปรับเปลี่ยนรูปภาพจากซ้ายเป็นขวา หัวขึ้นเป็นหัวลง หรือในทางกลับกัน

###### และสามารถเลื่อนภาพได้

4.3  การแสดงภาพ  M-mode

4.3.1  แสดงภาพ  scroll  display

4.3.2  สามารถปรับความเร็วของภาพได้อย่างน้อย  3  ระดับ

4.4   มีเครื่องวีดีโอเพื่อบันทึก และดูภาพย้อนหลังได้ จำนวน 1 ชุด    หรือ  หน่วยความจำ Cine และ Scroll

Memory ซึ่งมีความจุ  Cine  Memory ไม่น้อยกว่า 32  ภาพ  Store  Memory  ไม่น้อยกว่า 8 ภาพ   Scrolling

Memory ไม่น้อยกว่า 256 วินาที

4.5   มี Digital Scan Converter ซึ่งให้ Matrix-size ของภาพที่แสดงไม่ต่ำกว่า  512x512x8 Bits

4.6	การปรับรูปภาพ  (สัญญาณ echo)

4.6.1  สามารถปรับอัตราขยาย  (Gain) ได้อย่างต่อเนื่องทั้ง  B(2D)-mode และ M-mode

4.6.2  สามารถปรับความลึกของภาพ  (STC) ได้ไม่น้อยกว่า 6 ระดับ

4.6.3  สามารถปรับ contrast  หรือ Image Processing  ของ B(2D)-mode  และ M-mode ได้อย่างอิสระต่อ

###### กันไม่น้อยกว่า 7 ระดับ

4.7	 ความลึกในการตรวจ  (Maximum Display Depth) ไม่ต่ำกว่า 20 เซนติเมตร

4.8	 สามารถเลือกการแสดงภาพเป็น Negative  หรือ Positiveได้

4.9	 มีหน่วยความจำในการสร้างภาพไม่น้อยกว่า  512x512x8 bits

4.10  มี Frame Rate ไม่น้อยกว่า 50 Frame/Sec

4.11 สามารถทำการตรวจอวัยวะภายในด้วยการเลือกใช้ชนิดของหัวตรวจ (Transducers หรือ Probe)  อย่าง

น้อยดังนี้

4.11.1  Electronic  Linear  Probe

4.11.2  Electronic  Convex  Probe

4.11.3  Electronic  Transvaginal  Probe

4.11.4  Electronic  Transrectal  Probe

4.12 มีช่องสำหรับต่อหัวตรวจ  (Probe  connector) ได้พร้อมกันไม่น้อยกว่า 2 หัว

4.13 จอแสดงภาพแบบ mono-chrome TV  monitor  ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว ชนิด High  Resolution  ระบบ

PAL  หรือ จอแสดงภาพที่ดีกว่า

###### 4.14 สามารถตั้งค่า  Preset  ได้อย่างน้อย  15  รายการ

4.15	สามารถทำการตรวจวัดพร้อมคำนวณค่าต่างๆ ได้ดังนี้

4.15.1 การตรวจทั่วไป สามารถ วัดค่า ระยะทาง พื้นที่ความยาวของเส้นรอบวง ปริมาตร กราฟแสดงค่าสถิติ

(Histogram)

4.15.2  การตรวจทางสูติ-นรีเวช  สามารถวัดค่า ระยะการตั้งครรภ์ วันครบกำหนดคลอด น้ำหนักทารก

4.14.3  การตรวจหัวใจ สามารถวัด Velocity, อัตราการเต้นของหัวใจ การทำงานของ Left Ventricle

Function  การหา  Left  Ventricular mass

4.16 แสดงข้อมูลต่อไปนี้เป็นอย่างน้อยได้โดยอัตโนมัติ ได้แก่ วัน เดือน ปี, เวลา , Focus mark, Contrast, STC, Position shift distance, Vertical/Horizontal  inversion  marks, Gray scale, scale, Hospital name, Frequency ของ Probe

มี Foot  Switch  สำหรับใช้ในการหยุดภาพ

5.  อุปกรณ์ประกอบ

  - หัวตรวจแบบ Electronic  Convex  probe  สำหรับตรวจภายในช่องท้อง  ขนาดความถี่ ไม่น้อยกว่า  3.5

MHz  มุมกว้างไม่น้อยกว่า 60 องศา		                       จำนวน 1 หัว

5.2	หัวตรวจแบบ  Electronic  Transvaginal  Probe  ขนาดความถี่ไม่น้อยกว่า 6.0 MHz  มุมการสแกนไม่  น้อยกว่า 90 องศา  หรือหัวตรวจแบบ  Electronic  Convex Probe  สำหรับตรวจหัวใจ  ขนาดความถี่ไม่น้อยกว่า 3.5 MHzมุมกว้างไม่น้อยกว่า 90 องศา                                                           จำนวน 1 หัว

5.3	Puncture  guide						จำนวน 1 อัน

5.4	เครื่องบันทึกภาพ บนกระดาษ					จำนวน 1 เครื่อง

5.5 	อุปกรณ์ควบคุมแรงดันกระแสไฟฟ้า (Voltage Stabilizer)		จำนวน 1 เครื่อง

ขนาดไม่ต่ำกว่า 2 KVA

  - Ultrasound  gel                                                                             จำนวน 1 gallon

  - กระดาษบันทึกภาพ						จำนวน 10 ม้วน

## 6.   เงื่อนไขเฉพาะ

6.1	ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิต หรือผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิต (ต้องแสดงหนังสือ

รับรองจากบริษัท/โรงงานผู้ผลิตมาด้วย)

6.2  มีคู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ   อย่างน้อย  2 ชุด

6.3  มีคู่มือการซ่อมพร้อมวงจรอย่างระเอียดสำหรับช่าง (Technical Service Manual)

  - รับประกันคุณภาพเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับแต่วันรับมอบของครบ

  - ผู้ขายต้องส่งช่างผู้ชำนาญการมาดำเนินการติดตั้ง  พร้อมสาธิตการใช้เครื่อง การโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ

  - ต้องตรวจเช็คเครื่องทุก 4 เดือนต่อครั้ง ในระยะประกัน ถ้าเครื่องชำรุด ผู้ขายต้องรีบดำเนินการแก้ไขให้ใช้การได้ดีภายใน 7 วัน นับตั้งแต่ได้รับแจ้ง หากแก้ไขแล้วถึง 3 ครั้ง ในอาการเดียวกันยังไม่สามารถใช้งานได้ปกติ ผู้ขายจะต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนใหม่หรือเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

……………………………………………..

หมายเหตุ  	1.  หน่วยงานที่จะจัดซื้อควร พิจารณารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะดังกล่าว ให้เป็นไปตาม  ความเหมาะสมกับการใช้งาน และงบประมาณ หากต้องการคำปรึกษาเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรม กองวิศวกรรมการแพทย์

E-mail : Standard @ telcom.moph.go.th

2.เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้คุณลักษณะเฉพาะดังกล่าวควรมีวิศวกร หรือผู้ชำนาญการเฉพาะด้าน ร่วมเป็นคณะกรรมการในการจัดซื้อ